FR-1809B-22悬臂梁冲击机操作使用规程

试验机的机构简图如图一所示。塑料悬臂梁冲击测试机,FR-1809B-22悬臂梁冲击试验机上海发瑞仪器科技有限公司

1、根据试样破坏时所需能量选择摆锤，使试样断裂时所消耗的能量在所选摆锤总能量的10%—80%的范围内。冲击摆锤的安装方法是将图一中的紧固螺钉7拆下，使冲击摆锤（图一4）上的定位销与摆轴（图一9）上的定位孔对齐。把上连接套8装在冲击摆锤（图一4）上，并用紧固螺钉（图一7）再拧紧。

2、打开电源开关（图一14），液晶显示界面进入初始页

FR-1809B-22 悬臂梁冲击机 上海发瑞仪器有限公司

初始页

3、按下“→”键后，液晶显示界面进入菜单页。

菜单页

4、反复按下“↑”键或“↓”键，选中菜单页中的试验参数设置。按“确定”功能键，液晶显示界面进入试验参数设置页。

试验参数设置页塑料悬臂梁冲击测试机,FR-1809B-22悬臂梁冲击试验机上海发瑞仪器科技有限公司

5、进入试验参数设置页后，反复按下“↑”键或“↓”键，分别选中冲击速度、摆锤能量、试样代码、试样宽度、试样厚度、试样个数六个选项。分别用数字键输入量值，按下“确认”键予以确认。输入数字量错误时，按下“取消”键清除数据，重新输入量值。如果需要更改数据，按下“取消”键清除数据，重新输入量值按下“确认”键予以确认。

液晶显示界面如下：

试验参数设置 冲击速度：3.5m/s 试样宽度：10.2mm 摆锤能量：5.5J 试样厚度：12.7 mm 试样代码：123 试样个数：10

6、按下“←”键后，液晶显示界面返回到菜单页。按下“↓”键，选中试验显示，按“确认”键进入试验显示页。

试验显示页塑料悬臂梁冲击测试机,FR-1809B-22悬臂梁冲击试验机上海发瑞仪器科技有限公司

7、在冲击摆锤处于铅垂位置并不晃动下按“清零”功能键，使试验显示页a值为000.00。

8、托起冲击摆锤（图一4），使脱摆轴（图一10）勾住摆锤的调整套（图一12），摆锤即扬起了一定角度。然后按“仰角”功能键用来确定仰角。

9、按“空击”功能键，锤体顺时针向左自动旋转，到一定角度后，锤体反时针向右旋转，旋转一定角度后，锤体在自重作用下要顺时针向左再旋转，在这瞬间用右手拖住摆锤，然后仰起摆锤，进行整组试样空击角确认。在试验显示页中空击角处显示出空击角数值。

10、放好试样，松开图二中旋转手轮（ 图二-15），用附件中的试样对中器对正试样的V型缺口，旋紧图二中的旋转手轮（ 图二-15）。使试样被夹持住。按“冲击”功能键，锤体对第一个试样进行冲击，冲断试样后，锤体反时针向右旋转，旋转一定角度后，锤体在自重作用下要顺时针向左旋转，再这瞬间用右手拖住摆锤，然后仰起摆锤，使脱摆轴10勾住摆锤的调整套12，第一个试样冲击完毕。再放好第二个试样，按“冲击”功能键，锤体对第二个试样进行冲击，冲断试样后，锤体反时针向右旋转，旋转一定角度后，锤体在自重作用下要顺时针向左旋转，再这瞬间用右手拖住摆锤，然后仰起摆锤，使脱摆轴10勾住摆锤的调整套12，第二个试样冲击完毕。继续上述步骤，分别对第三个、第四个、第五个等试样进行冲击。每一个试样冲击完后，在试验显示页中都会显示出冲击角、吸收能量、冲击强度。

11、所有试样冲击完毕后，按下“→”键，液晶显示界面进入试验结果页。如下：

试验结果（kJ/㎡）

a 1：xxx.xx a6：xxx.xx a2：xxx.xx a7：xxx.xx a3：xxx.xx a8：xxx.xx a4：xxx.xx a9：xxx.xx a5：xxx.xx a10：xxx.xx ave：xxx.xx

在试验结果页中a 1：、a2：、 a3：、……分别显示出第一次、第二次、第三次……试样的冲击强度。 ave：显示这组试样冲击强度的平均值，也就是此种试样的冲击强度。

12、按“打印”功能键进行试验结果打印。

13、按“复位”功能键，试验结束，液晶显示器返回到初始页。至此试验结束。关闭电源。拔下电源插头。

友情提示：认为不合理试样的冲击可随意取消，取消方式共有两种。A：在试验过程中，要想取消本次冲击试验，按一下“↓”键，再放好试样，再继续冲击即可。B：在试验结束后，可在试验结果页中取消不合理试样，在试验结果页中有光标闪烁，反复按下“↑”键或“↓”键选中认为不合理试样（例如a4：）的试验结果，按“取消”功能键进行删除。按下“←”键返回到试验显示页，反复按下“↑”键或“↓”键选中INC： 3（a4-1=3）再放好试样，补充该次试样冲击即可。按下“→”键，液晶显示界面进入试验结果页。

五、试验机的维护和检修：

1．试验机若需搬动位置应将摆锤卸下，以免来回摆动使零件遭到损坏。

2．摆锤不用时应涂防锈油，并放于附件箱中。

3．没有必要时，严禁拆卸或更换摆锤上的有关零件，以免摆锤力矩和打击中心距发生变化。

4．使用前应检查摆锤、摆杆上的紧固螺钉是否松动。

六. 试验机的搬运与安装：

1．在拆卸、搬运包装箱时，应避免过分倾斜，不许碰撞或强烈振动。

2．试验机在安装前，应将包装时涂的防锈油清理干净，并用棉纱将灰尘擦净，擦拭时不要轻易拆卸零件。

3．试验机安装场地周围应无振动、无腐蚀性介质。

4、试验机安装在坚固的基础上，该基础的质量应至少为所用最大摆锤质量的40倍。

塑料悬臂梁冲击测试机,FR-1809B-22悬臂梁冲击试验机上海发瑞仪器科技有限公司