FR-1811A熔融指数仪操作规程：http://www.shfarui.net/

- 仪器的调整：

A:仪器拆箱后，按装箱单及附图一所注明的名称、数量清点与检查仪器是否完好，技术文件、附件是否齐全，待检查无损、无误后再将仪器擦干净，放在较稳固的工作台上。

B:把联接口模挡板的推拉杆（附图二 序号1）向炉体内推入，从料筒的上端口向下看去，可看到口模挡板已将料筒下端口径挡住约三分之一。放入口模。并用装料杆（附图一 序号6）将其压到与口模挡板接触为止。

C：把水准仪支架（附图一 序号1）从料筒的上端口插入料筒，以水准泡为准，调节底座下面的四个调节螺钉（附图二 序号6），使料筒达到铅垂状态（注：意即水准仪上的气泡处于正中位置）。随后取下水准仪。

- 仪器使用：

- 将活塞杆（组合件附图一 序号9）从料筒的上端口放入料筒中。

插上电源插头，打开控制面板上电源开关，电源指示灯亮。液晶显示器显示的内容为开机后初始页〈图1〉

开机后初始页〈图1〉

（2）按“菜单”键液晶显示器显示的内容为菜单页〈图2〉

菜单页〈图2〉

- 按数字“1”键，按“确认”键，液晶显示器显示的

内容为试验参数设定页〈图3〉

上海发瑞仪器科技有限公司

试验参数设定页〈图3〉

（4）根据附表一、附表二找出对应材料的实验条件（ 即料筒中样品质量g，挤出物切断时间间隔 s，试验温度θ（℃）与标称负荷mnom（kg）

（5）以MABS为例进行试验参数设定，MABS的实验温度为220℃，标

称负荷mnom为10.00 kg。在试验参数设定页〈图3〉下按下“1”键，数字键１反白显示，它表示选择温度设定项。通过数字键输入220，按下“确认”键；再按下数字键２，数字键２反白显示，它表示选择刮料间隔时间设定项。输入刮料间隔时间30秒（注：不同材料的刮料间隔时间可能不一样，先试

一下，若料段长度小于10毫米则刮料间隔时间较短，若料段长度大于20毫米则刮料间隔时间较长，适合的刮料间隔时间是料段长度在10—20毫米之间。）；按下数字键３，数字键３反白显示，它表示选择取样次数设定项。通过数字键输入5，按下“确认”键；按下数字键４，数字键４反白显示，它表示选择加载负荷设定项。通过数字键输入10.00，按下“确认”键。综上所述1为试验温度220℃、2为刮料间隔时间30秒、3为取样次数5次、4为加载负荷10.00 kg，输入完成后试验参数设定页〈图3〉显示如下：

（6）按“菜单”键液晶显示器显示的内容如下：

（7）按下数字键２，仪器显示界面进入试验主页（图４）

试验主页（图４）

（8）按下“启动”键，仪器将开始加热并按设定恒温点来实现恒温过程。加热过程中仪器面板上有加热指示。液晶显示器显示的内容如下：

（时间为当时时间，温度为炉体内现在温度，从开始升温到恒温大约为45分钟）恒温示意图如下：

上海发瑞仪器科技有限公司

（9）待仪器恒温15分钟后，带上手套（防止烫伤）取出活塞杆（组合

件附图一 序号9）。

（10）将事先准备好的试样用装料斗（附图一 序号6）和装料杆（附图

一 序号5）逐次装入并压实在料筒中，全过程要在1分钟内完成。然后，将活塞杆（组合件附图一 序号9）重新放入料筒中，4分钟后，即可把标准规定的试验负荷加到活塞上。10.000 kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码)，待活塞杆（组合件附图一 序号9）下环线与铜套上平面相平时按“开始”键，液晶屏显示的时间自动计时，到设定时间后切刀自动转动切料，用取样盘接住切下来的料，取出3段放在精度为1‰克的天平上称出并计算平均质量。例如每30秒钟切取一段，各段质量的结果是：0.081克、0.086克、0.082克、

切断的平均质量m=（0.081+0.086+0.082）÷3=0.083 (克)

通过数字键输入0.083则液晶显示器显示的内容如下：

（11）按“确认”键则液晶显示器显示的内容如下：

上海发瑞仪器科技有限公司

（12）按“打印”键从打印机打印出试验报告。

（13）待料筒内的料全部挤出后，带上准备好的手套（防止烫伤）取下

砝码和活塞杆（组合件附图一 序号9）

（14）把联接口模挡板的推拉杆（附图二 序号1）向炉体外侧拉出，用

装料杆（附图一 序号5）向下把口模顶出，用口模清理棒（附图一 序号2）清除口模孔里的试验料，直到干净为止。同时把活塞杆（组合件附图一 序号9）、装料杆（附图一 序号5）擦拭干净。

（15）用洁净的白纱布，绕在料筒清洗杆（附图一 序号4）上，趁热擦

拭料筒，擦干净为止。

（16）把联接口模挡板的推拉杆（附图二 序号1）向炉体内推入，从料

筒的上端口向下看去，可看到口模挡板已将料筒下端口径挡住约三分之一。放入口模。并用装料杆（附图一 序号5）将其压到与口模挡板接触为止。将活塞杆（组合件附图一 序号9）从料筒的上端口放入料筒中。

继续试验从五、仪器的安装与使用—2—（10）开始，做其他材料请按下“复位”键后从五、仪器的安装与使用—2开始

至此，试验完毕。

（17）关闭仪器电源，拔下电源插头。

六、注意事项：

1、单相电源插座必须有接地线孔，并可靠接地。

2、液晶显示器上若出现异常显示时，应按复位钮后，重新设定试验温度，并启动工作。

3、正常工作中，若炉温大于450℃，则软件保护，中断加热，并发出报警。

4、异常现象发生，如不能控温，不能显示等，应关机，进行检修

5、清洗活塞杆时，不能用硬物刮削。

上海发瑞仪器科技有限公司

# Text boxes

熔体流动速率仪

上海发瑞仪器

1试验参数设置

2试验主页

3试验机修正

按数字键1－3选择

1．θ∶     ℃

2．ｔ∶      S

3．ｄ∶

4．m∶       kg

5．f ：Auto

按数字键1－4选择

1．θ∶     220℃

2．ｔ∶     30 S

3．ｄ∶5

4．m∶      10.00 kg

5．f ：Auto

按数字键1－4选择

1试验参数设置

2试验主页

3试验机修正

按数字键1－3选择

MFR          08:30:20

温度：        ℃

时间：         S

m1：          g

MF：          g/10min

往返距离修正值：1.0000

加载力值修正值：1.0000

力值精度修正值：1.0000

年：   月：   日：

时：   分：   秒：

速　度：　　mm/min  试样号：

X坐标：　　　　N

Y坐标：　　　　mm

MFR          08:30:20

温度：        22.0℃

时间：         S

m1：          g

MF：          g/10min

往返距离修正值：1.0000

加载力值修正值：1.0000

力值精度修正值：1.0000

年：   月：   日：

时：   分：   秒：

速　度：　　mm/min  试样号：

X坐标：　　　　N

Y坐标：　　　　mm

MFR          09:35:20

温度：       220℃

时间：        30 S

m1：         0.083g

MF：          g/10min

往返距离修正值：1.0000

加载力值修正值：1.0000

力值精度修正值：1.0000

年：   月：   日：

时：   分：   秒：

速　度：　　mm/min  试样号：

X坐标：　　　　N

Y坐标：　　　　mm

MFR          09:35:20

温度：       220℃

时间：        30 S

m1：         0.083g

MF：  1.6600 g/10min

往返距离修正值：1.0000

加载力值修正值：1.0000

力值精度修正值：1.0000

年：   月：   日：

时：   分：   秒：

速　度：　　mm/min  试样号：

X坐标：　　　　N

Y坐标：　　　　mm